# 标的一：

| 脑电数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考品牌 | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 脑电数据采集系统 | 一、放大器技术参数 1.放大器是56通道一体机，支持采集32通道EEG和24通道生理信号。 ★2.全移动、无需外部电源，高度便携。 ★3.内置可充电锂电池，所有通道同时采集可持续记录5小时以上。 ★4.单个放大器包含电池重量仅重500g。 5.全频段DC采样。 6、采样率≥16K Hz。 7.A/D转换：24bit。 8.8bit TTL信号输入，可以和E-Prime、Presentation、Psychtoolbox、PsychoPy等多种刺激呈现软件兼容。 ★9.分辨率：≤ 18nV。 10.输入阻抗：＞1Gohm。 11.输入噪声：＜ 1.0uVRMS。 12.共模抑制比CMRR：＞100dB。 ★13.主动屏蔽技术。 ★14.可与肌电（EMG）、近红外（NIRS）、眼动、视频、功能核磁共振成像（fMRI）、脑磁图（MEG）、经颅磁刺激（TMS）等设备同步整合记录。 ★15.支持调用SDK获取实时数据流用于二次开发，且SDK免费开放使用。 二、电极帽技术参数 （1）32通道Ag/AgCl 湿电极帽 （标配） ★1.主动屏蔽技术，增加抗噪能力。 ★2.Coolmax材质，佩戴舒适、清洗迅速、快速晾干。 3.包含适合儿童到成人等多种尺寸的电极帽。 4.可定制TMS、MEG、fMRI、fNIRS兼容款电极帽。 ★5.吸盘式电极，防止导电膏串流，确保数据质量。 6.可根据客户要求定制特殊款电极帽。 （2）32通道Ag/AgCl 纳米涂层干电极帽（选配） ★1.主动屏蔽技术，增加抗噪能力 ★2.无需导电介质，即戴即用。 ★3.独有的Ag/AgCl纳米涂层技术，提供科研级的EEG信号。 4.采用国际标准10-20系统电极分布。 5.灵活的针列式设计，即使在头发较多的区域也能采集到稳定的EEG信号。 6、不同电极高度设计可实现均匀的接触和电极压力分布。 三、采集软件技术参数 ★1、设计直观，操作简易、灵活。 ★2、支持自由设置信号采集模板。 3、支持在线电阻检测、可详细显示每个通道阻抗的具体数值。 ★4、支持基于LSL的无线触发（Network Event）方式。 ★5、支持基于web端服务器的远程控制，可控制多个站点的eego数据采集。 ★6、支持基于web端服务器的远程手动打标记，可对单个或多个站点的eego记录远程打标记。 ★7、支持将多个站点的eego数据库归档到同一服务器，统一备份和管理。 ★8、支持导出多种数据格式，如：EEProbe, Neuroscan, BrainVision, EDF等。 9、兼容多种mark输入形式，标准25针并口、USB串口、手动、 外部按键装置、声音等。 10、支持干电极采集，内置干电极算法。 11、支持同步视频记录（选配模块）。 四、分析软件技术参数 1、支持EEG/ERP/MEG数据预处理：电极定位，重参考，滤波，眼电校正，伪迹探测，提取分段，基线校正等。 2、支持ERP 叠加平均，被试间总平均，时域特征提取（波幅，潜伏期，峰值），可绘制2D波形图，3D地形图。 3、支持时频分析：FFT和Wavelet, Coherence, ERD/ERS。 ★4、支持溯源分析：多维度时空偶极子模型（Dipole Fit）；多维信号分类（MUSIC）；低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA。 ★5、支持导入个体MRI数据，进行自动头脑分割，3D头模重建。 ★6、支持导入fMRI，CT，SPECT等功能成像数据，并可映射个体结构像用于导航。 五、配套注意集中实验仪技术参数 1、人机对话界面。 2、wince嵌入式系统。 3、有线、无线wifi传输数据。 ★4、内嵌4.3寸触控屏，触摸智能一体机。 ★5、提供制造商出具的职业健康安全管理体系认证证书复印件，通过GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》、GB21748-2008《教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求》的检测报告复印件。 ★6、科研设备，选用德国进口品牌产品。 六、配套同步装置技术参数 1、轻松实现不同同步接口设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟。 ★2、能够实现同步信号的分流，E-Prime等刺激呈现软件可同时向不同系统（眼动、多导仪、近红外等）发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备（眼动、多导仪、近红外等）发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性。 ★3、内置独特的抗负载电路设计，确保同步信号较低延迟。 ★4、支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口（BNC、3.5mm音频口等）。 5、接口类型：Micro USB、25针并口、DB 9 COM口、3.5mm 音频口。 6、尺寸：≤83.8mm * 61.8mm * 30mm（长*宽*高）。 ★七、本项目需提供生产厂家项目授权书。为保证科研及服务质量，签订合同前要求预中标单位进行产品演示。 所有设备除主机外，其它未列入以上明细辅材耗材必须配套齐全，提供培训及有关技术资料，提供授权及售后服务承诺函，所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训。 | 1套 |  |  |  |