- 附件

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声光栅声速仪 | JJY-WSG-I | 1、输入电压： 220V 50Hz 2、输出信号频率：8 ～ 12 MHz，采用过热保护装置，防止震荡电路过热； 3、超声信号发生器采用锆钛酸铅陶瓷片，工作频率： 9.5 ～ 11.5 MHz； 4、定时时间可选四档，分别为60分钟，90分钟，120分钟及不选定时； 5、测微目镜测量范围：8mm，测量精度：0.01mm ，放大率：15 x；精度：<0.01mm；最小读数：0.01mm， 6、超声池采用K9玻璃，大小尺寸90×45×65mm；液体槽玻璃无色透明，底面磨毛； 7、液体槽盖板应封装成一体，避免电路部份直接外露； 8、高频信号线的接插件采用安全型插头插座，不用接线柱式。 9、仪器组成：超声信号源、超声池、高频信号连接线、测微目镜、超声信号发生器组成； |
| 2 | 分光计示教仪 | JJY-CCD, 32寸 | 1、CCD:1/3彩色CCD,1020（H）×596(V)，带OSD菜单（可调节成像）； 2、32寸超薄LED彩色液晶显视器：分辨率1366×768以上 3、高清镜头：10mm； 4、视频输出：1.0Vp-p75欧姆。 5、配套分光计使用。 |
| 3 | 分光计 | JJY1′-IV | 1、仪器的测角精度 1′ 2、平行光管、望远镜系统的焦距为143.33mm，通光口径：φ38mm 视场角：3°22′； 3、望远镜系统目镜焦距：24.3mm ，目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； 4、照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，电子式变压器3V/220V(容量3VA)，电源外接，操作方便安全 5、目镜及狭缝系统采用齿轮齿条结构，大直径手轮连续调焦,镜筒曲轴定位；俯仰可调。 6、新型立体（黑色）三角平衡底座，重型美铝型材,可更换二维高精度载物台；狭缝及载物台为铜质材料 7、激光照刻度盘体,刻线清晰不易生锈, 8、LED手持式照明放大镜,附带干电池，使用更加方便； 9、附件： （1）三棱镜： 棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912) （2）平面全息光栅： 300条/mm, 有保护玻璃结构设计 。（70mm*58mm） （3）光学平行平板：φ30mm, 有保护玻璃结构设计 。 |
| 4 | 迈克尔逊干涉仪 | WSM200 | 1、移动镜行程：200mm 2、微动手轮分度值：0.0001mm 3、波长测量精度：当条纹计数为100时， 4、测定单色光波长的相对 误差＜2％ 5、导轨直线性误差：小于±24″ 6、分光板，补偿板平面度：λ/ 30 7、移动镜，固定镜平面度：λ/ 20 8、铸铁底座，高度稳定， 9、精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm |
| 5 | 多束光纤激光源 | HNL-55700 | 1、550氦氖激光器管，波长：632.80mm， 2、分束器和多束光纤（七束X4米） 3、输出功率：大于10mW 4、工作电流：10mA±10% 5、工作电压：220V±10% 6、额定频率：50Hz 7、光纤出射光为面光源，配套支架固定于迈克尔逊干涉仪，简化光源部分的调节。 |
| 6 | 移动镜架固定镜架 |  | 配套迈克尔逊干涉仪WSM200 |
| 7 | 干涉环自动计数系统 | WSM-ACS | 1、圈数可测范围 ： 0-9999圈; 2、干涉环计数速度 ： <0.5秒/圈; 3、适配电源： AC 9V 1A 4、该款计数系统可以直接安装在原有干涉仪上，直接提升仪器使用的方便性和数据准确性 |
| 8 | 可调白光源(含灯具和电源) | LGY-6 | 包括电源， 35W 钨灯 |
| 9 | 氦氖激光器(含电源、管子、光源架、底座) | LGY-10 | 波长632.8nm，输出功率大于和等于1.5mw，长度270mm |
| 10 | 曝光定时器:手动型(含升降调整座) | SZ-58 | 曝光定时器手动型规格:曝光定时器（手动）:常闭、B门、T门及定时四种方式，0-999.9s控时，升降调整座规格:沿Z轴升降30mm，用于全息照相 |