附件：安徽三联学院智慧康养服务中心招标公告附件

| 功能区 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研办公区 | 办公电脑 | 2 | 台 |  |
|  | 健康管理软件系统（含操作台式电脑一套、路由器及打印机各1台） | 1 | 套 |  |
| 健康评估区 | slianbot身体成分分析仪 | 1 | 台 |  |
|  | slianbot心血管功能测试仪 | 1 | 台 |  |
|  | slianbot超声骨密度仪 | 1 | 台 |  |
|  | slianbot肺功能测试仪 | 1 | 台 |  |
| 中医理疗区 | 气动波理疗仪 | 1 | 台 |  |
|  | 中频理疗仪 | 2 | 台 |  |
|  | slianbot智能微压氧舱 | 1 | 台 |  |
| 日间照护区 | 定制型适老化卫生间 | 1 | 套 |  |
| 休闲学习区 | 适老化桌椅 | 2 | 套 |  |
| 环境改造 | 文化墙装饰，调整灯光、吊顶、网络布线、适老化改造及传感器布置、地胶铺设、分区标识 | 1 | 项 |  |

主要设备功能参数要求

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康测评与促进服务管理系统 | 一套完整的健康管理软件，实现用户档案管理、健康数据管理和跟踪、健康综合分析评估、训练风险评估、体能康复训练方案存储与推送、数据统计分析（各项指标的横向、综合分析）等各项功能。 | 1、具有用户注册建档、问卷调查、健康信息获取、健康促进方案决策支持、运动跟踪管理、数据管理与分析、跟踪随访等功能模块。2、支持接入健康体征检测设备、运动功能检测设备和智能健身设备，具备健康状况检测、健康状况评估、开具运动处方、运动处方执行、执行效果评价等主要功能。 3、支持手动输入或读卡器自动获取身份证完整信息两种方式进行注册建档。 4、问卷调查内容应包括慢性病病史、家族史、慢性病症状及不适症、用药史、膳食习惯、体力活动习惯、睡眠问卷及心理问卷等。5、支持查看用户体成分、心血管功能、骨密度、肺功、国民检测等单项检测报告。 6、根据健康体征检测结果、运动功能检测结果以及问卷调查结果，能自动生成健康综合评估结果，并提供健康综合评估报告。综合评估报告内容应包括主要健康问题及其成因分析、健康管理目标、心血管风险评估及危险分层、骨肌系统评估、糖脂代谢状况评估及生活方式评估等。 7、根据第6项综合评估结果，能自动生成具有针对性的个性化运动指导建议、个性化膳食指导建议，个性化行为习惯纠偏建议。 8、支持推送个性化运动干预方案到智能健身设备进行执行和监测。 |
| 2 | slianbot身体成分分析仪 | 检测体脂率、肌肉重量、脂肪重量、躯干脂肪重量等身体成分指标，筛查腹型肥胖、指导骨肌训练、评价训练效果。 | 1、测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极。 2、阻抗测量：时间1min左右，范围150-1200Ω； 3、运行平台：Android 4.0以上，10吋以上电容屏。 4、操作方式：一体化触摸屏设计，报表可滑动查看，无机械按键。 5、衣服减重支持单一模式和季节模式。 6、测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度。 7、数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估。 8、具有视频语音操作提示功能。 9、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的应用系统。 10、数据支持Excel导出功能。 |
| 3 | slianbot心血管功能测试仪 | 检测静息心率、射血分数、血压、舒张压、心内膜活力率、增长指数等指标，筛查心肌缺血、动脉硬化等心血管风险、评估心血管功能训练效果。 | 1、血压测量：全自动血压测量；测量范围： 0-34.7 kPa(0-260mmHg)，允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟，允许误差：≦5%（或3次/分钟）。 3、测量指标：应包括收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率等； 4、腕表式脉搏传感器固定方式； 5、具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血的识别正确率达到90%以上； 6、具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化的识别正确率达到90%以上； 7、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至“健康促进服务管理系统软件”，单机版可打印A4彩色报表。 8、数据解析：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析 |
| 4 | slianbot超声骨密度仪 | 定量检测骨强度指数、评价骨密度，对于早期筛查骨质少孔、骨质疏松等健康问题，预防运动性骨折具有重要意义，为开具体能训练指导方案提供依据。 | 1、测试部位：跟骨； 2、测量时间：<1分钟； 3、测量参数：骨强度指数STI,宽带超声衰减BUA，超声速度SOS，T值和Z值等； 4、测量精度：SOS:±0.3℅,BUA:±3℅； 5、水囊式耦合；水温测量、显示，实现温度自补偿； 6、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至“健康促进服务管理系统软件”； 7、评价标准：样本人群为中国人群，按性别、年龄划分标准（内置男、女、标准数据库）； |
| 5 | slianbot肺功能测试仪 | 检测用力肺活量、1秒用力肺活量、1秒率等指标，筛查肺通气缺陷和慢阻肺，评估肺功能训练效果。 | 1、容积测量： 测量范围：0-10L 测量精度：读数的±3%或±0.05L 2、流速测量： 测量范围：0-14L/s 测量精度：±0.2L/s 3、测试指标： 用力肺活量FVC、第一秒用力肺活量FEV1、一秒率FEV1/FVC、75%FVC待呼出时呼气流速MEF75、50%FVC待呼出时呼气流速MEF50、25%FVC待呼出时呼气流速MEF25、最高中段呼气流速MMF； 4、流量传感器：基于双差压传感器的压差式流量传感器； 5、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据可即时上传至健康促进服务管理系统软件； 6、数据解析：通气功能评估、慢性阻塞性肺疾病分级与指导建议；本机能直接生成肺功能检测报表； |
| 6 | 气动波理疗仪 | 气动点阵式冲击波治疗机，用于关节疼痛理疗 | 1、冲击波能量：默认0.5bar，范围0.5bar-8.0bar 2、冲击波频率：默认1Hz,范围1Hz-21Hz 2、屏幕尺寸：10.4寸 3、保质期：主机保修12个月，手柄和工作头保修6个月 4、模式：多模式。 5、超声波能量挡位：1-10gears 6、额定电压：110V/60Hz or 220V/50Hz 7、多种配件：应对不同部位总共搭配6种配件。 |
| 7 | 中频理疗仪 | 脉冲针灸电疗疏通经络肩周炎治疗 | 屏幕显示：彩色LCD显示 2、使用频率：50Hz 3、脉冲频率：1KHz-3KHz 4、输出强度：0-70VP-P 5、定时功能：治疗时间10/20/30/40/50/60任意调节 6、部位选择：肩膀、腰、手腿、关节可选 7、治疗温度：低温、中温、高温可选 5组输出：4组电疗输出、1组激光治疗输出 8、调制波形:方形波、三角波、正弦波、间歇波、混合波、疏密波、簇形波、起伏波、锯齿波等10余种波形可选 |
| 8 | 智能微压氧舱 | 中老年家庭氧疗空间双人富氧舱保健吸氧 | 1、舱门材质:钢化玻璃 2、舱门尺寸0.8m*1.5m (W*H) 3、占地面积3.15㎡，允许正负偏差5% 4、设备功率1700W 5、供氧流量:10 L/min 6、供氧氧气浓度≥90% 7、舱内压力控制10Kpa—30Kpa 8、加压时间（至10Kpa）≤3min 9、停机卸压时间（10Kpa）≤5min 10、设备控制双触摸屏 |
| 9 | 定制型适老化卫生间 | 满足适老化卫生间的展示功能。 | 含有马桶、水槽、花洒等设备；参照适老化改造基本要求；整体可以移动。 |

备注：投标设备参数、数值允许有适量偏差，但不能改变设备的主体功能、检测精度。以下空白。